ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΥΧΩΜΕΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ,ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ HEPA ΒΑΣΕΙ ΕΝ 1822-1:1998 ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.

-ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΥΣ 0,5μm ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ)ΚΑΙ ΙΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΥΣ 0,027μm ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ)ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑ 99,9999% ΣΕ ΞΗΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 100% ΣΕ ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

-ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΔΡΟΦΟΒΟ(100% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)

-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΝΕΚΡΟ ΧΩΡΟ 50ml ΕΩΣ 60ml

-ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ LATEX ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ PVC

-NA EINAI XAΜΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 1,5mbar ΣΤΑ 30L/MIN

-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 33mg H2O/L ΑΕΡΑ

-ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 24 ΩΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 40g ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΘΥΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ LUER LOCK ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ