ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ

ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ LATEX ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ PVC.
NA AΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
-ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ(ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΝΟΗΣ)ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.50Μ
-ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΜΕ ΘΥΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ LUER LOCK
-ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ,ΣΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2,5mbar  ΣΤΑ 60L/min ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΝΟΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 55mbar  ΣΤΑ 60L/min ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3ml/mbar  ΣΤΑ 60mbar
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ή ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

